回路电阻测试仪的故障现象及排除方法

回路电阻测试仪若出现如下故障现象，故障排除方法如下：

故障现象：

1、开机后无反应，液晶屏无显示

故障排除：1）检查有无交流电源；

2）检查电源电缆；

3）检查保险管底座内的保险管是否烧断。

2、测试时电阻值明显偏大或显示为超量程

故障排除：1）检查被测电阻值是否太大；

2）检查电压输入线是否接在电流输出线的内侧；

3）检查测试线极性是否接反；

4）检查电压输出线有没有接好，被测件接头是否被氧化。

3、旋转鼠标无反应

故障排除：1）关闭电源重新开机；

2）按复位键复位仪器。

4、通信不成功

故障排除：1）检查数据线是否接好；

2）检查仪器是否进入联机状态；

3）卸载驱动程序后重新安装；

4）按复位键复位仪器。

- 尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!